DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO DE BAIXO CUSTO PARA ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES

MELO, Gabriel Antunes Bandeira1 (gabrielbandeira07@live.com);

1Discente do curso de Engenharia Ambiental da UEMS – Dourados;

A análise de parâmetros de qualidade da água e efluentes é de suma importância para o monitoramento dos recursos hídricos, prevenção de doenças e sustentabilidade ambiental, além da verificação do cumprimento da legislação ambiental referente aos padrões de potabilidade, enquadramento de corpos hídricos e disposição final de efluentes. Esses parâmetros de qualidade de água e efluentes devem ser medidos utilizando equipamentos específicos, cujo custo nem sempre é acessível. Visando contornar este problema, foi proposto neste projeto a construção de um hardware Arduino, implementado para identificar os valores de alguns parâmetros de qualidade de água e efluente, esses parâmetros são: temperatura, turbidez, condutividade e pH. Este projeto foi dividido em duas fases, sendo a primeira a compra de sensores e montagem dos equipamentos com entrada e saída de dados, e a segunda a implementação do código computacional, com a programação de cada sensor interligado à placa Arduino para manipulação e interpretação dos dados recebidos e enviados. O equipamento construído foi submetido a testes de eficiência, que consistem na comparação de seus resultados com os de equipamentos de uso comercial. Os sensores de temperatura e pH foram eficientes mostrando uma faixa de valores bem próximo aos equipamentos de uso comercial, os testes com o sensor de temperatura consistiu em alternar a temperatura  do líquido usando gelo e aquecendo água em uma cafeteira, para o sensor de pH foram utilizados soluções padrões de pH 7 e 4 para calibração, NaOH (hidróxido de sódio) e HCl(Ácido clorídrico) respectivamente, e foram sendo inseridos e misturados soluções  ácidas e básicas para aumentar e diminuir o pH da solução, através do pHmetro  realizava-se a medição do valor  na solução e após era testado com o sensor de baixo custo, o sensor de turbidez foi submetido aos testes e mostrou que não retornava-se uma faixa de valores perto da realidade, em relação ao equipamento de uso comercial chamado turbidímetro, contudo o teste consistiu através de uma amostra que foi misturada hidróxido de magnésio para aumentar a turbidez da solução, aferido o valor no turbidimetro após o teste era realizado com o sensor de baixo custo, o sensor de condutividade retornava somente o valor de tensão da amostra, por falta de conhecimento não foi possivel obter uma relação para o formato do sensor com uma equação que obteria o valor proximo da solução padrão do condutivimetro, todos os resultados dos sensores são mostrados simultaneamete em uma tela LCD 20x4 pixels.

Palavras-chave:  Arduino, Monitoramento Ambiental, Baixo Custo.

Agradecimentos: Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão de bolsa de iniciação científica ao primeiro autor